行政处罚决定书

                                 江江环罚〔2026〕29号

当事人：江门市泓泰环境科技有限公司

法定代表人：容群芳

统一社会信用代码：9144070533479914XQ

住所：江门市新会区会城南湖路75号203

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2026年7月15日，我局执法人员对江门市江新肉类联合加工有限公司（以下简称“江新肉联公司”）进行现场检查。现场检查时，江新肉联公司正在生产，配套的污染治理设施及水污染源在线监测系统正在运行。经调查，江新肉联公司主要从事屠宰及肉类加工，已领取排污许可证（证书编号：914407040702560443001X，重点管理类别）且按照排污许可证规定安装水污染源在线监测系统。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）“5.3.5采样方法要求”，江新肉联公司污水自动监测采样方法参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355、HJ/T356执行。江新肉联公司与你单位已签订《在线自动监测系统维护委托合同》，委托你单位对其水污染源在线监测设备提供运维服务。经调阅江新肉联公司《水质污染自动监测系统标样核查及校准结果记录表》以及COD分析仪器、氨氮分析仪器数据记录发现，你单位在运维过程中存在如下不按规范的情形：1.你单位在2026年5月2日至5月11期间未对COD分析仪器进行校准，校准时间间隔超过168h，不符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）8.2.1.3“自动标样核查周期最长间隔不得超过24h，校准周期最长间隔不得超过168h。”的要求；2.根据COD分析仪器、氨氮分析仪器数据记录显示，自2025年9月4日至今，COD分析仪器和氨氮分析仪器共33日标液核查不合格，你单位在标液核查不通过后，未使用标准溶液或自动标样核查进行验证，亦未进入人工维护状态，不符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）8.2.1.1“选用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品定期进行自动标样核查。如果自动标样核查结果不满足表1的规定，则应对仪器进行自动校准。仪器自动校准完后应使用标准溶液进行验证（可使用自动标样核查代替该操作），验证结果应符合表1的规定，如不符合则应重新进行一次校准和验证，6h内如仍不符合表1的规定，则应进入人工维护状态。”的要求。

根据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）6.2.3“发现标准样品试验不合格、实际水样比对试验不合格时，从此次不合格时刻至上次校准校验（自动校准、自动标样核查、实际水样比对试验中的任何一项）合格时刻期间的在线监测数据均判断为无效数据，从此次不合格时刻起至再次校准校验合格时刻期间的数据，作为非正常采样监测时段数据，判断为无效数据。”规定，你单位自动标样核查不合格且未按照技术规范处理的33天在线监测数据为无效数据，经调查，该段时间的违法所得为4520.55元。
另查，你单位属于污染源自动监测运维类技术服务机构，已于广东省生态环境监测技术服务机构管理系统进行备案。
上述事实，有：1.江门市生态环境局于2026年7月15日制作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录》以及所拍摄的照片资料；2.江门市生态环境局于2026年7月20日、22日、23日、8月13日制作的《江门市生态环境局调查询问笔录》；3.你单位于2026年7月15日提供的《水质污染自动监测系统标样核查及校准结果记录表》；4.你单位于2026年7月23日提供的《COD分析仪器、氨氮分析仪器数据记录》《广东省农村信用社交易回单》复印件；5.你单位于2026年7月20日提供的《在线自动监测系统维护委托合同》复印件；6.你单位于2026年7月15日提供的营业执照和被询问人身份证复印件、授权委托书原件、送达地址确认书原件；7.江新肉联公司于2026年7月22日提供的《排污许可证（副本）》节选复印件；8.江新肉联公司于2026年7月15日提供的营业执照和被询问人身份证复印件，授权委托书原件等为证，以上证据相互印证，证明你单位存在不遵守生态环境监测规范或者标准，导致监测数据失真的违法行为。
你单位的上述行为，违反了《生态环境监测条例》第三十条第一款“技术服务机构接受委托开展监测服务，应当遵守生态环境监测规范和标准。”的规定。我局于2026年8月19日向你单位直接送达了《行政处罚告知书》（江江环罚告〔2026〕15号），告知你单位违法事实、处罚依据和拟处罚人民币20000元以及没收违法所得人民币4520.55元，并告知你单位享有陈述、申辩的权利。你单位在法定期限内未向我局提出陈述、申辩意见。
二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限 
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”的规定，你单位的违法行为发生于2026年8月15日《中华人民共和国生态环境法典》以及新修改的《生态环境监测条例》施行前，《中华人民共和国生态环境法典》和新修改的《生态环境监测条例》对本案的违法行为不存在处罚较轻或者不认为是违法的情形，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条规定的“从旧兼从轻”原则，本案适用原《生态环境监测条例》。

综合你单位违法行为的事实，依据原《生态环境监测条例》第四十三条第四项“技术服务机构有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停业：（四）开展监测服务不遵守生态环境监测规范或者标准，导致监测数据失真”的规定，我局决定对你单位作出罚款人民币20000元整（大写：贰万元）、没收违法所得人民币4520.55元整（大写：肆仟伍佰贰拾元伍角伍分）的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内到江门市生态环境局江海分局（地址：江门市江海区富民路15号）开具《非税收入罚没通知书》，将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。

逾期不缴纳罚款的，我局可按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。（咨询电话：0750-3861097）

    三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，你单位可在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

                                   江门市生态环境局

                                   2026年9月10日


