责令改正违法行为决定书

                              江江环改〔2026〕36号

当事人：江门市泓泰环境科技有限公司

法定代表人：容群芳

统一社会信用代码：9144070533479914XQ

住所：江门市新会区会城南湖路75号203

调查情况及发现的环境违法事实、证据

2026年7月15日，我局执法人员对江门市江新肉类联合加工有限公司（以下简称“江新肉联公司”）进行现场检查。现场检查时，江新肉联公司正在生产，配套的污染治理设施及水污染源在线监测系统正在运行。经调查，江新肉联公司主要从事屠宰及肉类加工，已领取排污许可证（证书编号：914407040702560443001X，重点管理类别）且按照排污许可证规定安装水污染源在线监测系统。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）“5.3.5采样方法要求”，江新肉联公司污水自动监测采样方法参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355、HJ/T356执行。江新肉联公司与你单位已签订《在线自动监测系统维护委托合同》，委托你单位对其水污染源在线监测设备提供运维服务。经调阅江新肉联公司《水质污染自动监测系统标样核查及校准结果记录表》以及COD分析仪器、氨氮分析仪器数据记录发现，你单位在运维过程中存在如下不按规范的情形：1.你单位在2026年5月2日至5月11期间未对COD分析仪器进行校准，校准时间间隔超过168h，不符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）8.2.1.3“自动标样核查周期最长间隔不得超过24h，校准周期最长间隔不得超过168h。”的要求；2.根据COD分析仪器、氨氮分析仪器数据记录显示，自2025年9月4日至今，COD分析仪器和氨氮分析仪器共33日标液核查不合格，你单位在标液核查不通过后，未使用标准溶液或自动标样核查进行验证，亦未进入人工维护状态，不符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）8.2.1.1“选用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品定期进行自动标样核查。如果自动标样核查结果不满足表1的规定，则应对仪器进行自动校准。仪器自动校准完后应使用标准溶液进行验证（可使用自动标样核查代替该操作），验证结果应符合表1的规定，如不符合则应重新进行一次校准和验证，6h内如仍不符合表1的规定，则应进入人工维护状态。”的要求。

根据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）6.2.3“发现标准样品试验不合格、实际水样比对试验不合格时，从此次不合格时刻至上次校准校验（自动校准、自动标样核查、实际水样比对试验中的任何一项）合格时刻期间的在线监测数据均判断为无效数据，从此次不合格时刻起至再次校准校验合格时刻期间的数据，作为非正常采样监测时段数据，判断为无效数据。”规定，你单位自动标样核查不合格且未按照技术规范处理的33天在线监测数据为无效数据。

另查，你单位属于污染源自动监测运维类技术服务机构，已于广东省生态环境监测技术服务机构管理系统进行备案。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据；江新肉联公司提供的营业执照、排污许可证副本节选、被询问人身份证复印件以及授权委托书等；你单位提供的营业执照、《在线自动监测系统维护委托合同》《水质污染自动监测系统标样核查及校准结果记录表》《COD分析仪器、氨氮分析仪器数据记录》、被授权人的复印件，授权委托书、送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《生态环境监测条例》第三十条第一款“技术服务机构接受委托开展监测服务，应当遵守生态环境监测规范和标准。”的规定。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《生态环境监测条例》第四十三条第四项“技术服务机构有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停业：（四）开展监测服务不遵守生态环境监测规范或者标准，导致监测数据失真”的规定，我局决定责令你单位自收到本决定书之日起立即改正不遵守生态环境监测规范或者标准，导致监测数据失真的违法行为。
三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本决定，你单位可在接到本决定书之日起60日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

                                江门市生态环境局

                                2026年8月14日


